Heatsensor-Duo

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Версия 1.0

- Введение

Данный инкубатор предназначен для автоматизированных рабочих мест при обучении и исследовательских лабораториях в области биологических наук, медицины и химии.

Перед использованием инкубатора в первый раз, пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации.

  - Состав упаковки

Heatsensor-Duo                                                       1 шт.

Адаптер                                                                   1 шт.

Инструкция по эксплуатации                               1 шт.

Сертификат                                                             1 шт.

  - Описание устройства

верхняя часть

блок                                                                               переключатель мощности

дисплей                                                                        разъём питания

панель

  - Установка устройства

    - Расположите Heatsensor-Duo на плоскую, горизонтальную поверхность.

    - Вставьте  соединительный кабель адаптера в разъём питания устройства, а также вставьте другой соединительный кабель адаптера в основной источник электропитания.

1.3.3 Нажмите на главный выключатель. Инкубатор готов к использованию, когда дисплей становится

видимым.

    - Откройте верхнюю часть, поместите пробирки в блок.

- Технические данные

| Модель | HS00670 |
| --- | --- |
| Источник электропитания | DC12V |
| Мощность | 15 Вт |
| Диапазон температуры | +5ºС-75 ºС |
| Диапазон времени | 1сек-999сек или 1 мин-999мин |
| Точность поддержания температуры | ≤±0,5 ºС |
| Точность дисплея | 0,1 ºС |
| Время нагревания (от 20 ºС до 75 ºС) | ≤5 мин |
| Температура окружающей среды | 5 ºС-35 ºС |
| Габариты (Ш×Г×В) | 110мм×148мм×120мм |
| Вес | 0,5 кг |

- Меры предосторожности

Данный продукт предназначен для установки внутри помещения.

Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации. Данный прибор предназначен для использования специалистом.

Оператор не должен самостоятельно вскрывать или ремонтировать прибор.

Прибор должен находиться в помещении с низкой температурой, где нет пыли, воды, солнца или мощной лампы. Помещение должно быть хорошо проветрено, в нём не должно быть коррозийного газа, мощного магнитного поля, должен находиться далеко от центрального отопления, обогревателя и других источников обогрева. Не помещайте прибор во влажное или пыльное место.

Главный выключатель располагается на задней части прибора. Нажмите «», чтобы включить

прибор и нажмите «  », чтобы выключить прибор.

Соединительный кабель располагается на задней поверхности устройства, DC12V

потребляемая мощность, внутри «+», снаружи «-».

Выключите прибор после окончания работы с ним. Вытащите вилку из розетки, если долго не пользуетесь

прибором и накройте его тканью или пластиковой бумагой для защиты от пыли.

- Руководство к действию.

  - Элементы контроля

START/STOP --- для начала и завершения процедуры

PROG. --- выбор различных программ

-----------  для установки температуры и времени

----------- перемещение курсора

  - Создание новой программы

Нажмите кнопку «PROG.» и держите её, затем нажмите              или , чтобы выбрать различные программы  с Р01 до Р30. Если выбрали Р08 , затем нажмите кнопку           и держите её, затем нажмите кнопку «PROG.», затем курсор дисплея, затем нажмите            , чтобы переместить курсор, нажмите кнопку       или         , чтобы установить новое значение, вы можете установить имя программы , значение первой температуры, значение первого времени, значение второй температуры и значение второго времени. Значок  - первая температура и первое время,

значок           - вторая температура и второе время.

Первая температура и время

Вторая температура и время

Через 8 сек. выход из установок.

Возврат к главному интерфейсу.

  - Мин. или сек.

При установке можно выбрать одну из единиц измерения мин. или сек. Удерживайте нажатой кнопку     на протяжении 2 сек.

Затем нажмите , чтобы выбрать сек. или мин., затем нажмите кнопку           для подтверждения.

  - Режим сигнала в конце процедуры.

    - В главном режиме нажмите кнопку , подержите её на протяжении 2 сек. Затем появится режим сигнала, вы можете корректировать время сигнала кнопкой или , через 8 сек. дисплей возвратится в главный режим.

Значение сигнала:

00 – продолжительность сигнала, 01,02,03….99 – количество сигналов

  - Начало и завершение

    - Нажмите кнопку «PROG.», подержите её, нажмите или , чтобы выбрать программу.

    - Прибор начинает нагреваться автоматически в соответствии с установленной ранее температурой, на дисплее появится запись «NOTOK». Когда прибор достигнет запрограммированной температуры,  на дисплее появится запись «OK». Затем нажмите кнопку START/STOP для начала процедуры.

Когда первое инкубирование закончится, второе инкубирование начнётся автоматически.

    - Когда  второе инкубирование достигнет 0, позвучит сигнал, а на дисплее появится надпись PROGRAM END 035S. Контроллер удерживает вторую температуру. Не нажимайте кнопку для возврата, а снова нажмите кнопку START для начала процедуры.

«035S» значит, что программа завершится через 35 сек.

    - Нажмите кнопку START/STOP на 1 сек., чтобы остановить процедуру.

  - Калибровка температуры

Температура прибора калибруется перед продажей. Но если есть отклонение между реальной температурой и температурой на дисплее по некоторым причинам, вы можете проделать следующее для исправления ошибки.

Примечание: прибор использует две установки температуры для обеспечения точности. Это значит, что прибор линейно откалиброван на 40 ºС и 75 ºС. Точность температуры в пределах ±0,5 ºС после двойной установки температуры.

Температура окружающей среды и температура блока должна быть ниже 35 ºС.

Метод установки:

4.6.1 После включения прибора, появляется ждущий режим. Убедитесь, что температура на дисплее ниже 35 ºС. Если температура выше 35 ºС, необходимо подождать пока температура не станет ниже 35 ºС.

4.6.2 Вставьте высокоточный датчик в 3,5 мм отверстие (убедитесь, что датчик в пределах 0,1 ºС). Очень важно, чтобы датчик полностью касался отверстия блока, возможно необходимо добавить силиконовый теплоотвод в отверстие.  Смотрите рис.а.

Примечание! Температура корректируется только после того, как прибор достигает установленной температуры в течение 20 мин. для обеспечения точности температуры.

высокоточный датчик

блок

4.6.3 Нажимая одновременно кнопки и, отобразится практическая температура 20,5 и сразу начнёт расти до 40,0, в тоже время непрерывно будет мигать значок «*». Когда практическая температура достигнет 40,0, начнут вместе непрерывно мигать значки “ADJ” и «*».

4.6.4 После 20 мин.  актуальная температура высокоточного датчика станет 38,8ºС, нажмите кнопку или , чтобы исправить значение дисплея на 38,8, затем нажмите кнопку START для подтверждения.

Температура начнёт автоматически расти до 75,0 ºС и непрерывно начнёт мигать «*».

4.6.5 Когда практическая температура достигнет 75,0, начнут вместе непрерывно мигать значки “ADJ” и «*».

4.6.6 После 20 мин.  актуальная температура высокоточного датчика станет 74,0ºС, нажмите кнопку или , чтобы исправить значение дисплея на 74,0, затем нажмите кнопку START для подтверждения.

4.6.7 Затем дисплей вернётся в главный режим.

После калибровки температуры температура на дисплее соответствует реальной температуре блока.

Примечание! Во время калибровки температуры одновременно нажимайте кнопки  и , чтобы отменить калибровку. Система хранит старую калибровку.

Не нажимайте одновременно кнопки и  пока не понадобится калибровка температуры!

- Уход и чистка

Лунки в блоке должны чиститься тканью, смоченной в алкоголе для обеспечения хорошего нагрева, осуществляемого между блоком и пробирками и для удаления грязи. Если на приборе есть пятна, вытрите их тканью.

Перед чисткой прибора выключите его.

Во время чистки лунок не капайте чистящую жидкость в лунки.

Коррозийная чистящая жидкость строго запрещёна.

- Выявление неисправностей

| Ошибка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет изображения на дисплее | Прибор не включён в сеть. Повреждение питания. | Включите в сеть главный кабель с обеих сторон. Проверьте главный плавкий предохранитель. |
| «Close Test-top» | Верхняя часть не закрыта | Закройте верхнюю часть |
| На дисплее высвечивается «OPEN» и звучит сигнал | Сломан датчик или нет контакта с модулем | Ремонт контакта. |
| На дисплее высвечивается «SHO» и звучит сигнал | Короткое замыкание датчика | Ремонт контакта. |
| Блок не греет | Повреждение нагревательного прибора | Ремонт контакта. |
| Не нажимаются кнопки | Повреждение клавиатуры | Ремонт контакта. |

Приложение 1 Схема соединений для инкубатора